招标编号：DCZ20131212

统计编号：LNZC20131100110

大连医科大学基础医学院重点学科设备采购

招 标 文 件

大连机械设备成套公司

中国  大连

2013年12月

目  录

投标邀请	3

第1章  投标人须知及前附表	6

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	13

五、开标	14

六、评标	14

七、授予合同	16

第3章  货物需求及技术规格	32

第4章  投标函格式和投标保证金格式	39

第5章  投标报价表	42

第6章  资格证明文件	47

# 投标邀请

招标编号：DCZ20131212

统计编号：LNZC20131100110

项目名称：大连医科大学基础医学院重点学科设备采购

招标人：大连医科大学

招标代理机构：大连机械设备成套公司

1.大连机械设备成套公司受大连医科大学的委托，为大连医科大学基础医学院重点学科设备采购进行公开招标,并通过媒体发出招标邀请，欢迎符合资格条件的投标人前来参加投标。

2.招标内容：

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 激光共聚焦显微镜系统 | 台 | 1 |
| B | 多功能酶标仪 | 台 | 1 |
| C | 2D电泳系统 | 台 | 1 |
| D | 移液器（一） | 套 | 5 |
|  | 移液器（二） | 套 | 2 |
|  | 移液器（三） | 套 | 3 |
|  | 移液器（四） | 套 | 3 |

（具体内容及技术要求详见招标文件第3章）

本项目采购内容分为4个合同包，投标人可兼投兼中，投标人对所投包的采购内容必须全投，否则其投标无效。

3.投标人除具备政府采购法第二十二条规定的条件外还应具备的资格条件：

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

（2）、应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

（3）、本项目不允许联合体投标；

（4）、投标人须是在中国境内注册的独立企业法人；

（5）、代理经销商须具有所投产品的合法有效授权。

4. 投标人报名时须提供下列复印件各一套并加盖公章：企业法人营业执照副本、税务登记证副本，资格初审（仅限于购买招标文件）合格后方可购买招标文件。

5.交货时间：合同签订后3个月。

6.大连医科大学以财政性资金用于支付该项目费用。

7.招标文件发售的时间、地点：2013年X月X日至X月X日北京时间每天8:30至17:00,在大连机械设备成套公司发售（节假日除外）。

8.招标文件售价：每份300元人民币，需邮寄另加50元特快专递费。

9．所有投标书应用中文编写，一套正本，六套副本，并附有投标保证金。投标保证金可采用支票、汇票任何形式之一种。

10．投标文件及投标保证金递交的截止时间及地点：2013年X月X日13:30时（北京时间）大连市政府采购服务中心1楼（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心1楼），逾期不予受理。

11．开标时间与地点：2013年X月X日13:30时（北京时间）大连市政府采购服务中心1楼（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心1楼）。

12．联系方式：

招标人：大连医科大学

联系人：郭欣

联系电话：0411--86110096

招标代理机构：大连机械设备成套公司

地址：大连市沙河口区西南路558-7

邮政编码：116021

电话：0411-83608842-119、118

传真：0411-83683835

联系人：郭崇瑾、王小宁

电子邮箱：guochongjin@163.com

开户名称：大连机械设备成套公司；

开户行：中国银行大连沙河口支行；

账号：314256319366；

# 第1章  投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称：大连医科大学基础医学院重点学科设备采购 |
| 2 | 2 | 招标人：大连医科大学 招标代理机构：大连机械设备成套公司 招标方：招标人和招标代理机构 |
| 3 | 10 | 投标报价： 所有工程及货物安装到采购人指定位置的价格（包括出厂价+税费+运费+保险费+安装费+调试费等与伴随货物交运和售后服务有关的所有费用）。 投标货币：国产货物以人民币报价，进口货物以美元（到岸价）报价。 |
| 4 | 14 | 投标保证金金额： 5000元人民币 投标保证金递交时间及地点：开标时间提前两天到大连机械设备成套公司财务部递交（北京时间每天8：30—16：30，公休日、节假日除外）外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连机械设备成套公司；开户行：中国银行大连沙河口支行 帐号：314256319366（汇款以到帐时间为准）。 |
| 5 | 15.1 | 投标有效期：开标之日起90个日历日 |
| 6 | 16 | 副本的份数：6 |
| 7 | 17 | 投标文件递交时间及地点: 2013年X月X日13:00-13:30时（北京时间）递交到大连市政府采购服务中心1楼（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心1楼）。 “投标项目名称：大连医科大学基础医学院重点学科设备采购 招标编号：DCZ20131212 投标人： ” |
| 8 | 21.1 | 开标日期：2013年X月X日13:30时（北京时间） 开标地点：大连市政府采购服务中心1楼（地址：大连市西岗区迎春路2号大连市人民政府行政服务中心1楼）。 |
| 9 | 30 | 合同签字地点：大连医科大学 |
| 10 | 26.2 | 评标办法：综合评分法 |

投标人须知

## 一、总则

### 1．资金来源

1.1大连医科大学以财政性资金用于支付“投标人须知前附表”第1项所述项目的费用，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标人、招标代理机构、招标方及合格的投标人、合格的货物与服务

2.1招标人：大连医科大学。

2.2招标代理机构：大连机械设备成套公司。

2.3招标方：招标方是指招标人和招标代理机构。

2.4投标人在过去和现在都不应与为招标人在本次招标项下拟采购的货物从事设计、编制技术规格和其他文件提供咨询服务的公司及其附属机构有任何直接和间接的联系。

2.5投标人只有在法律上和财务上独立，根据商业法规运营，并且不是招标人的附属机构才可以参与本项目的投标。

2.6本款所述的“来源地”系指货物生产或提供伴随服务的来源地。

2.7货物和服务的来源地有别于投标人属地，本合同的一切费用支付仅限于这些货物和服务。

2.8投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件，并且有能力提供本次招标货物和服务的国内具有法人资格的投标人。

### 3．投标费用

3.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 4．招标文件构成

4.1招标文件包括：

投标邀请

第1章    投标人须知及前附表

第2章    合同条款及前附表

第3章    货物需求及技术规格

第4章    投标函格式和投标保证金格式

第5章    投标报价表

第6章    资格证明文件

附     开标一览表

评分标准表

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款，项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，是投标人的风险。根据25.3条的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

### 5．招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期五(5)天以前按招标文件中的通讯地址以书面形式如传真等通知招标代理机构，招标代理机构对投标截止期五(5)天以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

### 6．招标文件的修改

6.1在投标截止期前，招标代理机构依法可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以书面形式，包括传真，通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以传真形式确认已收到修改文件。

6.3为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可以自行决定，依法延长投标截止日期。

## 三、投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

### 8．投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）按照第9、10和11条要求填写的投标函格式、投标报价表；

（2）按照第12条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

（3）按照第13条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及其服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定；

（4）按照第14条规定要求提交的投标保证金；

（5）商务部分（格式自行拟定）；

（6）技术部分（格式自行拟定）；

（7）所投产品的合法有效授权；

（8）提供设备彩色图片及说明书；

（9）开标一览表（按要求单独密封、递交）。

### 9．投标函格式

9.1投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表及其附件，说明所提供的货物和服务、简介、来源、数量及价格。

### 10．投标报价

10.1投标人应在投标分项报价表上标明本合同提供货物单价、总价和及全部相关服务费用。

10.2投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）货物单价和总价

（2）为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于安装、调试，培训及技术服务费用等）

（3）货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运及售后服务的有关费用。

（4）投标人须知前附表中列出的其他服务的费用。

（5）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

10.3投标人对每种货物只允许有一个报价。招标方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价。

10.4投标人根据本须知第10.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标方对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。

10.5投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6投标人不得以低于成本的报价竞标。

10.7 招标方不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

### 11．投标货币

11.1国产货物以人民币报价，进口货物以美元（到岸价）报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1按照第8条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；

12.2投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应使招标人满意：

（1）投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和供货能力；

（2）投标人应有能力履行合同条款中对所提供的货物所承担的维修、保养、修理和备件储存的义务。

12.3投标人应填写并提交招标文件上第6章所附的“资格证明文件”。

### 13．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1按照第8条规定，投标人应提交本项目所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明，并要由装运时出具的来源地证书证实。

13.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致文件可以是文字资料、图纸、说明书和数据，投标人应提供：

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

（2）逐条填报货物技术规范偏离表；

（3）交货清单；

### 14．投标保证金

14.1投标人应提交一笔不少于“投标人须知前附表”第4项规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

投标保证金是为了保护招标方免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标方在因投标人的行为受到损害时可根据第14.6条的规定没收投标人的投标保证金。

14.2投标保证金应为支票、汇票 (人民币)。

14.3在开标时，凡没有随附投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

14.4未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还（无息）。

14.5中标人的投标保证金，中标人在提交了招标服务费并按第30条签订合同后五个工作日内，予以退还（无息）。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未能根据第30条规定签订合同；

（3）投标人弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

（4）因中标人过错被废除授标；

（5）法律法规规定其它损害招标人利益的情形。

### 15．投标有效期

15.1所有投标应从第21条规定的开标之日起，在“投标人须知前附表”第5项所规定的以日历天计算的投标有效期内有效。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理机构可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如传真等。投标人可以拒绝招标代理机构的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1投标人应按照投标人须知第8条的要求，准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”第6项规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件的正本和所有的副本均需打印并由投标人盖章或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

16.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字，涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人签字或盖章或其授权代表签字。

## 四、投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1投标文件须按以下方法装袋密封：

17.1.1投标文件密封袋内装投标文件正、副本。封口处应有投标人盖章或是其授权代表的签字。封皮上写明项目名称、项目编号、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。

17.2如果外层信封未按第17.1条要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

17.3为方便开标唱标，投标人必须将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，在递交投标文件时单独递交。

### 18．投标截止日期

18.1招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请书中规定的截止时间。

18.2招标代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

### 19．迟交的投标文件

19.1按照第18条规定，招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到书面通知。

20.2投标人的修改或撤回通知书应按第17条规定编制、密封、标记和发送，并应在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

20.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4根据第14.6条规定，在投标截止期(第18条)至招标代理机构在第15条规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标

### 21．开标

21.1招标代理机构将在“投标人须知前附表”第8项规定的时间和地点组织公开开标。投标人法定代表人或其授权投标代表须参加开标会,并签名报到以证明其出席。

21.2按照第20条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

21.3开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、投标价格、折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的折扣，评标时才能考虑。

21.4招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按第21.3条的规定在开标时宣读的全部内容。

21.5投标文件有下列情况之一的，投标文件无效：

21.5.1投标文件未按规定密封的；

21.5.2投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊的；

21.5.3投标文件未按招标文件规定格式投标人盖章或投标人法定代表人签字或委托代理人签字的；或者委托代理人没有合法、有效委托书（原件）；

21.5.4未交纳投标保证金或交纳金额不足的；

21.5.5有两个以上不同的投标价，且未注明何者有效的；

21.5.6投标文件逾期送达；

21.5.7投标人法定代表人或其授权代表未参加开标会议或未在唱标记录上签字的；

21.5.8投标人的投标文件有实质上不响应招标文件要求的；

21.5.9投标人资格不符合招标文件要求的，未按招标文件规定提交资格证明文件的；

21.5.10投标人提供虚假材料的；

21.5.11 投标报价明显低于成本价格的；

21.5.12 供货时间不满足招标文件要求；

## 六、评标

### 22．评标委员会的组成

22.1受大连医科大学的委托，招标代理机构依法组建评标委员会。

22.2评标委员会由大连医科大学的代表和有关方面的专家组成。

22.3与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

### 23．评标过程的保密性

23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

### 24．投标文件的澄清

24.1为有助于对投标文件的审查，评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式包括传真提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

24.2评标委员会认为最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，将要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。据此，评标委员会将判定最低投标报价是否不合理或者低于成本。

### 25．投标文件的初审

25.1开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

25.2在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量、性能或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）当总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

25.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

### 26．投标文件的评价、比较和中标候选人的推荐

26.1本项目的评标方法采用综合评分法。评标委员会将按照第25条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评分和比较。

26.2评分因素及权重。详见评标方法。

26.3打分方法：各项评分因素的满分均为100分，评标委员会每位成员分别计算出每个有效投标人各项评分因素的汇总得分。以各项因素的汇总得分乘以该项评分因素所占的权重，然后累加。计算出每个投标人的评标总得分。计算方法如下：

评标总得分=F1×A1+ F2×A2+………Fn×An，其中F1、F2 、………Fn分别为各项评分因素的汇总得分； A1、A2、………An 分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+………+An=1）。

注：后附评分标准表

26.4中标条件：

（1）投标文件符合招标文件要求；

（2）经对招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，评标总得分最高；

（3）有执行合同的能力。

26.5评标委员会完成评标后，向招标人推荐合格中标候选人，招标人确定中标人。招标代理机构向大连医科大学提出书面评标报告。

## 七、授予合同

### 27．合同授予标准

27.1招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满意地履行合同义务的投标人。

### 28．资格后审

28.1招标方将对中标候选人是否有能力履行合同、承担相应的义务作出确认。

28.2上述审查将考虑中标候选人的财务、技术和供货能力并基于中标候选人按规定提供的资格审查的声明文件以及招标方认为必要的和合适的其他资料。

28.3如果有必要招标方可对中标候选人进行技术询问，或对其所选设备、竣工的项目进行实地考察；

28.4如果中标候选人被确认为无能力履行合同，其投标将被拒绝。

28.5在中标候选人被确认为无能力履行合同，其投标将被拒绝的情况下，评标委员会可推荐其他合格中标候选人或重新组织采购。

28.6招标方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29．中标通知书

29.1招标代理机构应当在规定时间内向大连医科大学提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经大连医科大学审查后，方可发放“中标通知书”。

29.2 中标通知书经备案后，招标代理机构应当在3日内向中标人发出中标通知书，并按规定将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

### 30．签订合同

30.1招标代理机构组织招标人和中标人在“投标人须知前附表”规定的地点签订合同。

30.2中标人在收到中标通知书后15个工作日内，与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均作为该书面合同的附件。

30.3如果中标人没有按照上述第30.l或30.2条规定执行，取消该中标资格，并没收其投标保证金，在此情况下评标委员会可推荐其他合格中标候选人或重新组织采购。

### 31．腐败和欺诈行为

31.1此合同项下的招标人和投标人在合同采购和实施过程中应遵守最高的道德标准。

（1）为此目的，定义：(a)“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响招标人在采购过程或合同实施过程中的行为；(b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人的利益，包括投标人之间串通投标(递交投标文件之前和之后)，人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争所能获得的权益。

（2）如果招标人认为评标委员会所建议的中标候选人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则拒绝接受该授标建议。

### 32．招标代理机构服务费

32.1招标代理机构向中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格{2002}1980号）文件的规定和标准收取中标服务费。（见32.3）

32.2中标人应在收到招标代理机构的通知后三(3)天内将中标服务费一次性付清，并领取中标通知书。

32.3招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500一100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4万元

（2000—1000）万元×0.5％＝5万元

合计收费=1.5十4.4＋4＋5＝14.9（万元）

32.4本次招标按货物招标标准收取。

# 第2章  合同条款及前附表

合同条款前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1.（6） | 买方：系指大连医科大学 |
| 1.1.（7） | 卖方：系指中标人。在合同执行阶段称为卖方。 |
| 1.1.（8） | 项目现场：大连医科大学 |
| 6.1 | 合同标的：招标内容中所述设备及伴随服务 |
| 7.1 | 交货期：见第3章货物需求及技术规格书中规定。 |
| 8.1 | 交货地点：大连医科大学指定地点 |
| 10.2 | 付款形式：银行支票或汇票。 |
| 10.3 | 合同价款的支付： 进口货物：买方应在装运前，通过银行开立以卖方为受益人且金额等于合同总值90%的不可撤销信用证。货物装运完毕后，卖方凭装运单据向银行议付90%的货款；货物到达买方所在地且买方验收合格并质保期满一年后，卖方凭买方出具的最终验收报告向银行议付10%的货款。 国产货物：在货物到场安装验收合格后支付合同总价90%，预留合同总价的10%作为质保金，质保期满后付清。 |
| 15.1 | 应提供的伴随服务： 1、提供货物的运输、装卸、验收等与伴随货物交运及售后服务的有关费用，其费用包含在合同价中。 2、在货物质量保证期内，如出现质量问题，卖方应及时免费予以现场维修或更换（投标时应进行响应）。 3、在货物质量保证期外，应及时提供终身维护服务（投标时应进行响应）。买方可选择质量保证期外的其他维修服务商。 |

合同条款

### 1．定义

  - 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

（3）“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、设备和/或其它材料。

（4）“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“买方”系指在合同条款前附表中指明的购买货物和服务的单位。

（7）“卖方”系指在合同条款前附表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

（8）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同条款前附表中指明。

（9）“天”指日历天数。

### 2．适用性

2.1本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3．标准

3.1本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 4．使用合同文件和资料

4.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第4.1所列举的任何文件和资料。

4.3除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

### 5．专利权

5.1卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

### 6．合同标的

6.1合同标的：见合同条款前附表。

6.2货物规格、型号、数量：见投标文件“投标分项报价表”。

6.3合同供货范围包括所有货物、配件、技术资料。执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，包括发货清单中未列入而确实属于卖方供货范围内或“技术规格书”（第3章）对货物的性能要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的货物、技术资料等补齐，且不再发生费用问题。

### 7．交货期

7.1交货期：见第3章技术规格书中规定。

### 8．交货地点

8.1交货地点：见第3章技术规格书中规定。

### 9．合同价格

9.1本合同价即合同总价为      万元(大写:      )。

9.2合同的分项价格见投标文件“投标分项报价表”。

9.3本合同总价在合同交货期内为不变价。

### 10．付款

10.1本合同使用货币种类为人民币。

10.2付款形式：见合同条款前附表。

10.3合同价款的支付：见合同条款前附表。

### 11．检验与验收

11.1验收要求

11.1.1由卖方供应的所有合同货物，在生产过程中都必须进行严格的检验和试验。买方可根据需要随时派人到卖方工厂检查生产技术情况或派专人驻厂监造和抽检产品的质量，卖方应予配合，并提供各种便利条件。一切因监造、检验和验收所发生的费用均由卖方支付。

11.1.2检验、试验和验收程序

合同项下货物的检验、试验和验收程序如下：

（1）货物出厂前检查；

（2）到货验收；

（3）预验收；（如果需要）

（4）最终验收。

11.1.3检验试验根据“技术规格书”（第3章）的要求及国家有关机构发布的最新版本的标准进行。任何情况下，某一步骤检验和试验的结果均不能免除卖方于后续试验、检验和验收程序中的合同责任。

11.1.4除合同规定由买方负担检验试验费用的情形外，进行上述检验试验所发生的费用和风险，均由卖方承担。

11.2货物出厂前检查

11.2.1货物出厂前检查按“技术规格书”执行。卖方对所有试验的结果、步骤、数据等须有原始记录，这些记录必要时由双方代表签字。

11.3到货验收

11.3.1货物运到现场后，卖方应及时通知买方并尽快检验货物的数量、规格和质量，并向买方提交证明货物合格的相关文件。

11.3.2现场检验时，如发现货物由于卖方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合质量标准规定时，应做好记录，并由双方代表签字，各执1份。对损坏、短缺或不符合质量标准的货物，卖方接到买方通知后，应及时提供或替换相应的货物，但费用由卖方自负。

11.4预验收（如果需要）

11.4.1预验收即货物安装调试合格，达到使用标准时的验收。由买方组织，卖方参加。如卖方所供的货物按“技术规格书”及国家有关机构发布的最新版本的标准验收合格，则预验收通过。

11.5最终验收

11.5.1最终验收指卖方履行完质量保证期的责任和义务，或合同条款前附表规定的期限，由买方主持、卖方参加进行的验收。

11.6第11条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

### 12．包装

12.1卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

### 13．装运标记

13.1卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）发货标记

（4）收货人编号

（5）目的地

（6）货物名称、品目号和箱号

（7）毛重/净重（用公斤表示）

（8）尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

13.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

### 14．运输和保险

14.1卖方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

14.2卖方应向保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险。

### 15．伴随服务

15.1卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款前附表”与第3章“技术规格书”规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供系统的现场安装和/或试运行；

（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

（3）提供系统详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对系统实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的及系统的安装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

15.2卖方应提供“合同条款前附表”/第3章“技术规格书”中规定的所有服务。伴随服务的费用已包括在合同价中。

### 16．备品备件

16.1卖方应提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方可能从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

（3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

### 17．质量保证

17.1卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

17.2本保证应在合同货物通过验收后的一定期限内保持有效。

17.3买方应尽快以书面形式通知卖方质量保证期内所发现的缺陷。

17.4卖方收到通知后将在投标文件售后服务措施提出的时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

17.5如果卖方收到通知后在承诺的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

### 18．索赔

18.1如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第17条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第13条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

18.2如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从货款或质保金中扣回索赔金额。

### 19．变更指令

19.1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货期；

（4）交货地点；

（5）卖方提供的服务。

19.2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货及安装时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

### 20．合同修改

20.1除了合同条款第19条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

### 21．转让

21.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 22．分包

22.1对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 23．卖方履约延误

23.1卖方应按照招标文件中规定的交货及安装时间交货和提供服务。

23.2在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后十五（15）天内对情况进行评价，并书面确定是否同意延长交货及安装时间。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

23.3除了合同条款第27条的情况外，除非拖延是根据合同条款第19条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第24条的规定被收取误期赔偿费。

### 24．违约赔偿

24.1除合同条款第26条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周，赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止，不满1周按1周计算。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第25条的规定终止合同。

24.2如果由于买方的原因迟付货款或无故不接收货物,买方须按下列比例支付违约金:

迟付货款或无故不接收货物1-4周，每周赔偿费为迟付货款或货物金额的0.1%；

迟付货款或无故不接收货物5-8周，每周赔偿费为迟付货款或货物金额的0.2%；

迟付货款或无故不接收货物9周以上，每周赔偿费为迟付货款或货物金额的0.3%；

不满1周按1周计算。

买方支付迟付款违约金总额不超过合同总价的3%。

### 25．违约终止合同

25.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施无效的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第19条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此，定义下述条件：

（a）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

（b）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

25.2如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

### 26．不可抗力

26.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

26.2受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

26.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

### 27．因破产而终止合同

27.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 28．因买方的便利而终止合同

28.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

28.2对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

### 29．争议的解决

29.1因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点应在买方单位所在地。

29.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

29.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

29.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### 30．合同语言

30.1本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

### 31．适用法律

31.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 32．通知

32.1本合同一方给对方的通知应用书面形式传真到对方。

32.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

### 33．税款

33.1按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

33.2按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

### 34．合同生效及其他

34.1本合同应在双方签字并加盖双方公章后生效。

34.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）报价函、报价汇总表、分项报价表；

（2）中标通知书；

（3）合同条款前附表；

（4）合同条款及合同附件；

（5）招标文件；

（6）投标文件；

（7）其他构成本合同的文件。

考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款或其他按合同规定应支付的金额。

双方在    年   月    日签署本协议。

| 买方代表姓名 买方代表签字 买方名称 | 卖方代表姓名 卖方代表签字 卖方名称 |
| --- | --- |

买方公章                                卖方公章

开户行                                  开户行

账号                                    账号

# 第3章  货物需求及技术规格

货物需求及技术规格

- 货物需求一览表：

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 激光共聚焦显微镜系统 | 台 | 1 | 进口设备 |
| B | 多功能酶标仪 | 台 | 1 | 进口设备 |
| C | 2D电泳系统 | 台 | 1 | 进口设备 |
| D | 移液器（一） | 套 | 5 | 进口设备 |
|  | 移液器（二） | 套 | 2 | 进口设备 |
|  | 移液器（三） | 套 | 3 | 进口设备 |
|  | 移液器（四） | 套 | 3 | 进口设备 |

二、具体技术规格：

A包：激光共聚焦显微镜系统    1台

一、工作条件

1.1 运行环境温度：18 – 25 °C

1.2 仪器运行的持久性：可连续运行

二、系统

2.1共聚焦扫描成像系统、显微镜、控制软件及所有图像处理、分析软件为同一家公司产品。

2.2可以四通道同时激发标本，具有紫外激光激发。

三、激光器部分：

3.1. 激光器功率 ：

Ar激光：458nm、476nm，488nm、514nm 65mW

DPSS激光：561nm 20mW

HeNe激光：633nm 10mW

紫外激光：405nm 50mW

3.2快速AOTF，8通道，切换时间<1毫秒

3.3激光器开闭和功率调节由激光共聚焦扫描软件控制。

四、扫描器部分

4.1激光扫描组件与所接显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正。可同时调节8条激光谱线，适于任意激光组合。

4.2 四个荧光通道，均为光谱检测通道, 一个透射光DIC通道 。

4.3连续分光设计系统, 4个通道连续检测荧光波长范围为400～800nm .可自由选择荧光通道检测的波长范围。

4.4具有二个水冷式PMT检测器，低噪音，高灵敏度，数据采样率40MHz，可选择使用16位，12位和8位A/D转换的动态范围。二个更高灵敏度的磷砷化镓混合检测器，光子效率50% (@500 nm)。

4.5扫描范围21mm以上。

4.6 扫描分辨率：最大8000 x 8000。所有通道同时使用时，各通道均可达到8000 x 8000的分辨率和16位 灰度级。

4.7 扫描方式：xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，spot-t，xλ，xyλ，xyzλ，xytλ，xyztλ，xzλ，xtλ，xztλ，直线扫描，任意曲线扫描，剪切扫描。能够进行X, Y, Z, T, a(旋转)，l（光谱），I（光强）的扫描,所有参数任意组合扫描.

4.8 在所有扫描方式下，均可以进行单向和双向扫描操作。

4.9 在各种扫描方式下（包括快速扫描），均可以实时同步进行200°任意光学旋转 、光学变倍以及移动扫描区域的中心等操作。旋转、变倍、移动中心均可以实时（扫描过程中）进行。

4.10 可对任意形状的感兴趣区域扫描（ROI扫描），进行荧光淬灭和荧光检测.可在线检测感兴趣区域荧光强度曲线。可同时定义多个任意感兴趣区域。感兴趣区域的定义（划分）方便，可保存。

4.11 扫描变倍：变倍范围0.75 x – 48x，连续光学变倍。

4.12 扫描速度：普通扫描时扫描速度可达7幅/秒（512x512像素，16位），线扫描速度最大3600线/秒；快速扫描时可达28幅／秒（512x512像素，16位），线扫描速度最大16000线／秒。

4.13专用多参数(Z,ZOOM,GAIN,FOCUS)快速调节旋钮, 带有液晶屏，参数直观显示。

五、显微镜部分

5.1 智能化全自动倒置显微镜

5.2显微镜状态在共聚焦系统显示和一体化控制，可电动、手动控制, 或软件控制。

5.3 六位电动物镜转换器，具有自动齐焦功能

5.4显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进：15 nm

5.5 显微镜透射光源：12V 100W卤素灯，可以自动调节色温。

5.6 荧光附件：120W 汞灯，含UV、B、G激发滤色镜组件，6位荧光滤块转换.自动荧光光强管理.

5.7 微分干涉（DIC）附件

5.8 目镜：10X，视场数22

5.9 物镜：共聚焦专用荧光物镜.

10X， 数值孔径0.40，

20X,  数值孔径0.75，

40X,  数值孔径1.30，

63X,  数值孔径1.20,

63X,  数值孔径1.40,

5.10具有显微镜工作参数液晶屏幕显示,可电脑控制与显示,可机身按键控制.各种功能一键式控制。

5.11共焦扫描专用Z 轴载物台,平行移动范围1500um,移动步长3nm.

5.12专用进口防震台+电脑桌

六、 工作站部分

6.1 同一软件控制显微镜、激光器、扫描器等所有硬件。

6.2计算机控制圆形针孔可以自动匹配不同物镜达到最佳分辨率。

6.3智能取图功能，可以自动获取最佳共聚焦图像，不需人工进行复杂调节，减少荧光淬灭。

6.4 扫描条件恢复功能 ，可以自动恢复以前实验的参数设定。

6.5时间序列扫描，可对不同的工作进行组合编程，同时或延时进行,实时显示荧光强度。定量分析功能如数量、长度、周长、面积、平均荧光强度等。

6.6 图像、备注信息和原始扫描条件保存于同一数据库中，可以浏览缩略图及相关信息。可以输出通用图像格式，以便于浏览、输出共聚焦图像。

6.7高配置的品牌专业电脑工作站，CPU( Xeon)≥3.2 GHz，内存≥6GB，显卡  带双显示功能，显存≥1 G，液晶真彩显示屏(1个)≥30寸，2560 x 1600，硬盘≥2 T，16x DVD+/- RW刻录，Windows 7 Professional (64 位)操作系统。

6.8 所有数据及图像采用光纤传送,速度可达1000M/秒。

6.9 配3D, FRAP,FRET，共定位分析软件。

B包：多功能酶标仪    1台

总体要求：

检测功能涵盖目前所有非放射性的微孔板检测技术，兼容6-1536孔微孔板具备紫外/可见吸收光、荧光强度、FRET、化学发光、BRET、时间分辨荧光、AlphaScreen/AlphaLISA、荧光偏振等功能模块。并可以实现温度控制、多种模式震荡和自动进样功能。

二、具体要求：

1、该配置有最新的四光栅检测光路，可以进行全波长扫描，在保证检测灵敏度的同时具有很大的检测灵活性；

2、该配置还有另外的滤光片-二项色镜系统。可以进行高级的时间分辨荧光和荧光偏振检测。

3、该配置具备双PMT检测器，快速准确进行分子间相互作用的实验

4、配置了双通道加样器，可以进行快速化学发光和酶动力学检测。

5、配置了超敏化学发光检测模块，保证了化学发光检测的最高灵敏度；

6、配置了Alpha检测模块和相应的680nm激光器，保证了Alpha检测的最高灵敏度；

Alpha检测功能是目前市场上最新的一种均相检测方法，具有很多优点，如：

纯液相环境，混合孵育后即检测，不需分离和洗涤，操作简单，最大程度保证生物分子的活性；长波激发（680nm）,短波检测（520-620nm），干扰小，检测灵敏度高，可达10-17mol/孔；

7、温度控制器达到65摄氏度，保证一些需要恒温的反应检测可以实现。

8、自动Z轴高度可调，可根据孔板和液面的高度进行0.1mm步进，步进精度的调整，以获得最佳检测结果。顶部（滤光片），顶部（光栅）。

三、技术参数：

1．常规

1.1波长选择: Hybrid Technology™技术，光栅和滤光片模块

1.2检测模式: 荧光, 时间分辨荧光,荧光偏振, AlphaScreen®/Alpha LISA®, 发光, 紫外/可见吸收光

1.3读数模式: 终点法, 动力学法, 光谱扫描, 孔域扫描

1.4孔板类型: 6-1536孔板, 兼容Take3TM 微量检测板

1.5温度控制: 环境温度以上3º C－65º C ；±0.5º C @ 37º C

1.6振荡: 线性, 轨道, 双轨道

1.6检测高度: 自动 Z-轴调整, 0.1 mm 步进, 顶/底部 (滤光片), 顶部 (光栅)

1.7检测速度: 96孔板: 6 秒；384孔板: 11秒；1536孔板: 25 秒

1.8软件: 标配Gen5TM 数据分析软件

1.9电源: 250 Watts 最大

1.10仪器尺寸: 高16.1 x宽15.4 x 长20.7 英寸 (41 x 39 x 52.5 cm)

1.11重量: 78 lbs (35 kg)

2．吸收光

2.1光源: 高能量氙闪灯

2.2波长选择:双光栅

2.3波长范围: 230-999 nm, 1 nm 步进

2.4带宽: 2 nm (230－285 nm), 4 nm (>285 nm)

2.5动力学范围: 0－4.0 OD

2.6分辨率: 0.0001 OD

3．荧光强度

3.1灵敏度: 滤光片: 0.5 pM 荧光素 (384孔板)，顶部

光栅: 2 pM 荧光素 (384孔板)，顶部2.5 pM 荧光素 (384孔板)，底部

3.2光源: 高能量氙闪灯

3.3波长选择: 光栅或滤光片

3.4波长范围: 光栅: 250-850 nm

3.5滤光片: 200-850 nm

3.6带宽: 光栅: 16 nm 激发/发射; 滤光片: 依滤光片而定, 5 nm 至 >100 nm

3.7检测系统: 顶部滤光片系统：双平行PMT ；光栅系统：红外延展PMT(顶/底)

4．发光

4.1灵敏度: 5 amol ATP (闪光)

4.2波长范围: 300-700 nm

4.3动力学范围:  >6 个数量级

5．荧光偏振

5.1灵敏度: 1 mP @ 1 nM 荧光素

5.2光源: 高能量氙闪灯

5.3波长选择: 滤光片

5.4波长范围: 320-850 nm

6．时间分辨荧光

6.1灵敏度: 40 fM Eu (384孔板)

6.2光源: 高能量氙闪灯

6.3波长选择: 滤光片或光栅

6.3波长范围: 滤光片: 200-850 nm；光栅: 250-850 nm

7.Alpha检测

7.1灵敏度: 100 amol LCK 肽 (384孔板)

7.2光源: 100 mW 680 nm 激光器

7.3波长选择: 滤光片

7.4检测速度: 96孔板30 秒；384孔板1分50秒；1536孔板7分20秒

8．加样器

8.1数目: 2个注射器泵加样器

8.2分液体积: 5-1000 μL, 1 μL 步进

8.3死腔: 1.1 mL无回流, 100 μL 带回流

8.4孔板类型: 6-384孔板

8.5分液精确性: <2%@ 50－200 μL

8.6分液准确性: ±1 μL 或 2%

C包：2D电泳系统   1台

1. 工作环境

1.1	工作温度			10-35°C

1.2	工作和存储湿度		0-90%

1.3	工作电源			100-240V

2. 用途

双向电泳第一向等电聚焦蛋白分离（高通量、12泳道独立控制）

3 性能与技术要求

3.1 系统组成

3.1.1 主机

3.1.2 相关配件

※a. 聚焦槽

7 cm聚焦槽，可同时进行1-12根胶条聚焦

11 cm聚焦槽，可同时进行1-12根胶条聚焦

17 cm聚焦槽，可同时进行1-12根胶条聚焦

b. 水化/平衡盘

7cm, 11cm, 17cm水化/平衡盘各一套，每套25个，每个水化/平衡盘可进行1-12胶条的水化平衡。

c.  触屏笔、镊子、清洗刷、矿物油等配件。

3.2 性能指标

※3.2.1 工作电压: 12个独立控制电源，电压50-10,000 V，最高电压需达10,000V。

※3.2.2 在同一次实验中可同时运行12个不同的pH胶条。

※3.2.3 在同一次实验中可同时运行12个不同的样品。

3.2.4  双层盖设计，可根据实验的需求不同选择透明盖或不透光盖。

※3.2.5可根据实验pH及胶条长短不同，快速选择预设程序（80个）或自行设定。

※3.2.6在同一次实验中，胶面可根据实验需求向上或向下放置，并可同时运行不同朝向的胶条

※3.2.7 3个USB接口，方便实验数据输出及外接程序输入。

※3.2.8 电流控制范围：可对每条泳道单独设置最大电流=100µA。

3.2.9 电流范围：2.4mA

3.2.10 温控范围：10-25℃，半导体制冷，精确控温。

※3.2.11聚焦槽: 聚碳酸脂材料需避免蛋白样品吸附，防止污染并保证实验的重复性，且不易敲碎，非常容易清洗，无需特殊清洗液

※3.2.12 标配3根触屏笔，方便使用者直观的编写设计程序，亦可使用鼠标控制。

3.2.13 用户界面

※a.超大现代触摸屏设计，主屏幕编辑程序时，全步骤显示。

b. 运行参数：含水合和聚焦时间，电泳槽温度，每条泳道的电流限制，电压和每步电压的跃升的方式。

c. 电压跃升：快速，线形，慢速三种升温方式。

※d.编程方式：80个标准程序，可存储10926种不同的程序。

3.2.14  主机系统免费升级。

※3.2.15 提供i12reporter支持，可根据实验数据记录生成不同图像比较。

※3.2.16 可选配广范围pH胶条（pH 3-10）和窄范围pH胶条（pH 3.9-5.1 / pH 4.7-5.9 / pH 5.5-6.7 / pH 6.3-8.3）

4  必备附件

pH 3-10 IPG 胶条 7cm, 11cm/ 17cm各12个。

二校正型光密度扫描仪

1. 用途

对考马斯亮兰、银染等可见染料扫描，定量分析

2. 工作条件

电源：220/240V, 50-60Hz

温度：室温

3. 系统组成

3.1 扫描仪主机

3.2 配套一维电泳分析软件

4. 性能指标

4.1 扫描仪

a. 光源：白色荧光光源

b. 波长：400-750nm

c. 成像方式：透射&反射成像

d. 分辨率：36.3微米

e. 色深：12位

f. 线性范围：0-3.0OD

g. 扫描机制：特有自动校正功能，确保重复性和精确定量

h. 成像面积：透射：29x40cm

反射：39x40cm

三双向电泳分析软件

1. 用途

能进行双向电泳凝胶分析和数据库管理，可同时分析多块凝胶，揭示被分析凝胶彼此间的细微差异。

2. 工作条件

适合于Window 98以上系统

3. 性能指标

3.1 能自动进行斑点检测和匹配，自动扣除背景确定斑点

3.2 可自动分离重叠的斑点，避免人工编辑

3.3 能准确的对凝胶中的蛋白点进行定量。

3.4 可选择多种逻辑数据库模型进行分析和比较，如定性（表达量的增减，保守表达），定量（有或无表达）的统计，并可以非常方便进行高层次的实验组与组的比较。

3.5 对斑点进行各种形式的注释：如文字，类型等；并提供URL接口将网上文件作为注释。多种形式的注释：文字，文件，网址连接

3.6 可接受多通道不同荧光标记的图像，并进行差异荧光分析

3.7 3D观察模式能以三维模式观察任何用户选定的凝胶区域

3.8 提供网络共享版,联网的电脑能调用软件进行分析

3.9 有多种显示方式，在所有凝胶图像中的将匹配与不匹配的斑点以不同颜色标记

3.10 灵活的注释能力，可把丰富的文本注释、URL解说或数据文件与斑点相连接

3.11 与蛋白质组学研究平台中的图像、蛋白点切胶仪、质谱等主要工作元件紧密整合，以获取无误差的数据整合——样品跟踪、斑点切取、质谱蛋白鉴定及生物信息

D包：

一、移液器（一）     5套

技术指标及配置:

1、量程涵盖：1-10µL,2-20µL,5-50µL, 20-200µL,20-300µL,100-1200µL；

2、具备LTSTM  轻触式去吸头系统：确保各通道吸液的一致性，提高移液的准确性和重复性；

3、吸头的前档点设计：快速装载吸头并实现完美密封，无需传统挤压与摇摆装载吸头；

4、RFID无线射频技术：RFID阅读器和LabXTM软件实现移液器电子化资产管理；

5、具备Pipet-LiteTM磁辅装置:减少了吸液和排液弹簧之间的巨大力差，帮助拇指很清晰地感觉到活塞的零点定位，确保了移液极为省力及更高的精确性；

6、移液器套柄无需吸头连接件O型环：不存在O型环损坏、保养，避免了样品间交叉污染；

7、具备量程锁，且有量程锁标识：数字式体积调节，移液量程可锁定，防止移液器量程意外改变；

8、具有ISO9001:2000证书；

9、进口

10、1µl-10µl步进量0.01µl

1µL时准确性和重复性：±2.5%和±1.2%

5µL时准确性和重复性：±1.5%和±0.6%

10µL时准确性和重复性：±1.0%和±0.4%

二、移液器（二）    2套

技术指标及配置:

1、量程涵盖：1-10µL,2-20µL,5-50µL, 20-200µL,20-300µL,100-1200µL；

2、具备LTSTM  轻触式去吸头系统：确保各通道吸液的一致性，提高移液的准确性和重复性；

3、吸头的前档点设计：快速装载吸头并实现完美密封，无需传统挤压与摇摆装载吸头；

4、RFID无线射频技术：RFID阅读器和LabXTM软件实现移液器电子化资产管理；

5、具备Pipet-LiteTM磁辅装置:减少了吸液和排液弹簧之间的巨大力差，帮助拇指很清晰地感觉到活塞的零点定位，确保了移液极为省力及更高的精确性；

6、移液器套柄无需吸头连接件O型环：不存在O型环损坏、保养，避免了样品间交叉污染；

7、具备量程锁，且有量程锁标识：数字式体积调节，移液量程可锁定，防止移液器量程意外改变；

8、具有ISO9001:2000证书；

9、进口

10、1µl-10µl步进量0.01µl

1µL时准确性和重复性：±2.5%和±1.2%

5µL时准确性和重复性：±1.5%和±0.6%

10µL时准确性和重复性：±1.0%和±0.4%

三、移液器（三）  3套

技术指标及配置:

1、量程涵盖：1-10µL,2-20µL,5-50µL, 20-200µL,20-300µL,100-1200µL；

2、具备LTSTM  轻触式去吸头系统：确保各通道吸液的一致性，提高移液的准确性和重复性；

3、吸头的前档点设计：快速装载吸头并实现完美密封，无需传统挤压与摇摆装载吸头；

4、RFID无线射频技术：RFID阅读器和LabXTM软件实现移液器电子化资产管理；

5、具备Pipet-LiteTM磁辅装置:减少了吸液和排液弹簧之间的巨大力差，帮助拇指很清晰地感觉到活塞的零点定位，确保了移液极为省力及更高的精确性；

6、移液器套柄无需吸头连接件O型环：不存在O型环损坏、保养，避免了样品间交叉污染；

7、具备量程锁，且有量程锁标识：数字式体积调节，移液量程可锁定，防止移液器量程意外改变；

8、具有ISO9001:2000证书；

9、进口

10、1µl-10µl步进量0.01µl

1µL时准确性和重复性：±2.5%和±1.2%

5µL时准确性和重复性：±1.5%和±0.6%

10µL时准确性和重复性：±1.0%和±0.4%

四、移液器（四）  3套

技术指标及配置:

1、量程涵盖：1-10µL,2-20µL,5-50µL, 20-200µL,20-300µL,100-1200µL；

2、具备LTSTM  轻触式去吸头系统：确保各通道吸液的一致性，提高移液的准确性和重复性；

3、吸头的前档点设计：快速装载吸头并实现完美密封，无需传统挤压与摇摆装载吸头；

4、RFID无线射频技术：RFID阅读器和LabXTM软件实现移液器电子化资产管理；

5、具备Pipet-LiteTM磁辅装置:减少了吸液和排液弹簧之间的巨大力差，帮助拇指很清晰地感觉到活塞的零点定位，确保了移液极为省力及更高的精确性；

6、移液器套柄无需吸头连接件O型环：不存在O型环损坏、保养，避免了样品间交叉污染；

7、具备量程锁，且有量程锁标识：数字式体积调节，移液量程可锁定，防止移液器量程意外改变；

8、具有ISO9001:2000证书；

9、进口

10、1µl-10µl步进量0.01µl

1µL时准确性和重复性：±2.5%和±1.2%

5µL时准确性和重复性：±1.5%和±0.6%

10µL时准确性和重复性：±1.0%和±0.4%

三、交货时间：合同签订后3个月。

四、交货地点：招标人指定地点。

五、技术支持及售后服务：

- 上述参数中有具体要求的按上述要求执行，无具体要求的保修期1年；

- 一收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，2到4个工作日到达用户现场进行维修；

- 卖方负责设备终身维修；

- 在中国大陆具有维修服务站及维修备件库；

- 本技术规格和技术规范所列货物的技术、功能作为供应商报价参考，不存在指定品牌之含义，如存在个别参数、指标等为某一品牌所独有，将不作为本项目招标文件的实质性要求和排斥其他品牌的理由。供应商所提供的货物在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求。本技术规格和技术规范提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。使用最新的专利和保密专利需特别说明。

# 第4章  投标函格式和

# 投标保证金格式

投 标 函

致：大连机械设备成套公司

根据贵方为                        项目招标采购货物及服务的投标邀请                 （招标编号），签字代表                 （全名、职务）经正式授权并代表投标人

（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式    份。

- 开标一览表

- 投标价格表

- 按投标须知要求提供的全部文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为人民币：               元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

  - 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物的投标总价为   ：包，（同时用文字和数字表示）美元（/人民币）；供货期：

  - 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

  - 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 其投标自开标日起有效期为        个日历日。

  - 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

  - 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

  - 我方保证遵守DCZ20131212号招标文件中“投标人须知”第32条关于中标服务费的规定。

  - 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称（公章）：

日期：      年      月      日

投标人法定代表人或其授权代表签字：

投标保证金

致：大连机械设备成套公司

本支票，汇票或现金作为                         (投标人名称、地址)对大连机械设备成套公司第        号招标文件的             采购项目招标中提供的投标保证金。

投标人法定代表人或其授权代表签字：

年      月      日

# 第5章  投标报价表

附件一             投  标  报  价  表（   包）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称及技术规格、型号 | 数量 | 原产地、厂家 | 交货单价 |  |  | 运保费 | 其他 | 投标总价【项3×（项5+项6+项7）】 |
|  |  |  |  | 货物单价5a | 安装调试、培训等技术服务费5b | 合计 5c |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 货币单位：美元（/人民币）/万元。　　                　　　　　　　　　　　　　投标人法定代表人或其授权代表签字：

- 如果单价和总价不符时，以单价为准。

- 项5c是5a、5b之和。　　　　　　　　　　　　　                    投标人公章：

- 项6运保费是指投标人须知第10条投标报价第2款规定的费用。

- 项8的合计为投标总价，其转入到第4章投标函格式中。　　　　　　　   　 日　　　　期：

附件二  投标报价货物技术规范偏离表

设备主要技术指标、运行性能和响应程度说明表

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 投标响应 | 投标产品响应程度（高于/满足/偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或其授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

# 第6章  资格证明文件

资格证明文件

1  企业法人营业执照副本（复印件）

2  法定代表人身份证明文件（复印件）

3  税务登记证（复印件）

4  投标人资格声明（见格式）

5  法定代表人授权书（见格式）

6  技术文件（文字资料、数据、图纸、说明书、检验报告的彩页等）

7  合法有效经销授权书（证明文件）

备注：

（1）投标人如具有厂家直接出具的授权书，须提供加盖投标人公章的复印件。

（2）投标人如具有总代理出具的授权书，除须提供总代理对其出具的授权外。还应当提供生产厂家给总代理的授权书作为证明，须提供加盖投标人公章的复印件。

（3）投标人如具有授权资格的授权单位（除生产厂家或总代理之外）出具的授权书，除须提供该授权单位对其出具的授权外，还应当提供从生产厂家直到授权给该授权单位的各级授权书作为证明，须提供加盖投标人公章的复印件。

8  所投产品近三年内的销售业绩（以供货合同、通知书复印件为准）

9  其它

（1）最近三年本公司牵涉的主要诉讼案件（如有）

（3）其它说明事项（如有）

投标人资格声明

- 名称及其它情况：

  - 制造厂家或经销商名称：

  - 地址：

  - 成立和/或注册日期：

  - 主管部门：

  - 企业性质：

  - 职员人数：

一般工人：

技术人员：

（7）近期资产负债表（到        年      月      日止）

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

- 资金来源：

自有资金：

银行贷款：

- 资金类型：

生产资金：

非生产资金：

- 制造投标货物的设施及其它情况

  - 关于制造投标货物的设施及其它情况

工厂名称地址    生产的项目    年生产能力    职工人数

  - 本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件：

制造厂家名称和地址                  主要零部件名称

3.制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：

- 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址                        销售项目

出口销售额：

- 近3年的年营业额：

年份          国内           出口             总额

- 易损件投标人的名称和地址：

部件名称                     投标人

- 有关开户银行的名称和地址：

- 其它情况：

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：      年     月     日        制造商名称：

授权代表签字：

授权代表的职务                      电话号：

公章：

传真号：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                    的                    公司的                             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权

（单位）的                       （被授权人的姓名、

职务）为本公司的合法代理人，就                        项目的投标、谈判、签约、履约的所有事宜，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年        月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字：

被授权人职务：

单位名称、盖章、电话：

地址：

开标一览表

招标项目：大连医科大学基础医学院重点学科设备采购

招标编号：DCZ20131212                                    年   月   日

| 包号 | 投标总价 （美元/人民币/万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

投标人法定代表人或其授权代表签字：

投标人公章：

注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。

如开标一览表内容与投标文件内容不符，以开标一览表内容为准。

评分标准

| 序号 | 项目 | 评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项名称 | 满分分值 | 评分标准 |  |
| 1 | 价格 | 报价得分 | 40 | 报价得分＝（所有有效报价供应商的最低报价/报价供应商的报价）×价格项满分分值 |  |
| 2 | 技术部分 | 技术指标 | 50 | 满足招标文件技术要求中全部指标，得基础分30分 | 完全满足招标文件要求得30分，标注“※”负偏离每一项扣3分，其他负偏离每一项扣1分，扣至0分为止。 |
|  |  |  |  | 产品性能情况：产品成熟性、稳定性 （5分） | 根据产品成熟性、稳定性打分（满分5分）。 优：5分；良：3-4分；中：1-2分； |
|  |  |  |  | 产品性能情况：产品先进性、可靠性 （5分） | 根据产品先进性、可靠性打分（满分5分）。 优：5分；良：3-4分；中：1-2分； |
|  |  |  |  | 产品的质量及关键零部件质量（5分） | 根据所投产品及产品的关键零部件质量情况进行打分： 优：5分；良：3-4分；中：1-2分。 |
|  |  |  |  | 产品实现的主要功能（5分） | 根据所投产品实现的主要功能：主要实现功能优于招标文件要求：5分；主要实现功能满足招标文件要求：3-4分；主要实现功能不满足招标文件要求，0分。 |
| 3 | 商务部分 | 售后服务 | 8 | 1.售后服务综合能力0-8分：根据供应商提供的维修或授权维修机构分布情况、人员结构、服务制度等由专家进行评审打分。 优：售后服务方案优于招标文件要求，方案完全可行，得6-8分； 良：售后服务方案完全满足招标文件要求，得3-5分； 差：售后服务方案完全不满足招标文件要求，得0分； |  |
|  |  | 业绩 | 2 | 每提供一个投标人近三年同类项目业绩得0.5分，满分2分。（以签订的合同或中标通知书为准） |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |

注：

1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）

2、获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。

3、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

（1）投标价低的；

（2）技术评估得分高的；

（3）售后服务承诺优的。

4、投标人加分项相应产品投标报价之和以评标委员会复核结果为准。

二、保密要求

1. 从开标时起到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

2  除招标文件的有关规定外，从开标时起到授予合同时止，投标人不得就有关投标的任何事项与招标人联系。

3  投标人试图影响招标人在评标、比较或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

三、有关说明

以上所有证件均须以原件或副本原件为证明支持（投标文件中放入复印件），但不保证查看所有投标人的所有原件。